SDXH4Q138

检测报告

编号：山东祥和环境检字[2018b]第H08054号

检测项目               有组织废气

受检单位       诸城市奥福特电子有限公司

检测类别                委托检测

报告日期          2018 年08月17日

山东祥和职业环境检测有限公司

| 委托单位 |  | 诸城市奥福特电子有限公司 |  |  | 样品名称 | 有组织废气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  | 诸城市奥福特电子有限公司 |  |  | 样品状态 | 正常 |  |
| 检测目的 |  | 委托检测 |  |  | 样品数量 | / |  |
| 样品来源 |  | 现场采样 |  |  | 采样人员 | 秦红耀、徐克信 |  |
| 采/送样时间 |  | 2018年08月14日- 2018年08月15日 |  |  | 采样地点 | 山东潍坊诸城市龙都街道大村工业园 |  |
| 经纬度 |  | N:35°59′2″，E:119°20′23″ |  |  |  |  |  |
| 有组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检测方法 | 标准号 |  | 仪器设备 | 方法检出限 |
| 1 | 颗粒物 |  | 山东省固定源低浓度颗粒物--重量法 | DB37/T2537-2014 |  | 全自动烟尘（气） 测试仪YQ3000-C | 1mg/m3 |
| 2 | 二氧化硫 |  | 定电位电解法 | HJ 57-2017 |  | 全自动烟尘（气）测试仪YQ3000-C | 3mg/m3 |
| 3 | 氮氧化物 |  | 定电位电解法 | HJ693-2014 |  | 全自动烟尘（气）测试仪YQ3000-C | 3mg/m3 |

公司签章：                                                   检测报告专用章

2018年08月17日

编制：                       审核：                          签发：

时间：2018年08月17日       时间：2018年08月17日         时间：2018年08月17日

有组织废气检测结果- -表1

| 检测日期 |  |  | 8月14日 |  |  | 8月15日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 锅炉废气 排气筒 D：0.20m H：15m | 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|  |  | 折算mg/m3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 |
|  |  | 速率kg/h | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
|  | 二氧化硫 | 浓度mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 折算mg/m3 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 速率kg/h | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 浓度mg/m3 | 77 | 73 | 68 | 68 | 72 | 71 |
|  |  | 折算mg/m3 | 97 | 94 | 91 | 85 | 95 | 92 |
|  |  | 速率kg/h | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.024 | 0.022 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 280 | 293 | 319 | 280 | 331 | 305 |
|  | 温度℃ |  | 202 | 200 | 206 | 199 | 203 | 200 |
|  | 含氧量% |  | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 7.0 | 7.7 | 7.5 |

本页以下空白

☆P 车间 车间 车间 办公区 车间 化验 宿舍 办公区 N 检测布点示意图

质控措施：

为了确保本次监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行质量控制。具体要求如下：

(1) 废气样品的采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局技术要求进行。

(2) 采样人员与监测人员均经考核合格后持证上岗。

(3) 根据相关规范要求，实行明码平行样，密码质控样，质控样数量要达到样品总数的10％以上，监测数据完成后执行三级审核。

质控信息一览表：

现场采样设备校准、核查信息--表2

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 校准仪器/ 标气 | 仪器示值 | 采样前 校准值 | 误差 | 仪器示值 | 采样后 校准值 | 误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动烟尘(气)测试仪 | YQ3000-C | GH-2031 | 30 L/min | 29.7 L/min | 1.0% | 30 L/min | 29.9 L/min | 0.3% | 合格 |

检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、批准人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准不得复制，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。

6、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

******************************************************************************

单位名称：山东祥和职业环境检测有限公司

地     址：山东潍坊经济开发区民主街6789号潍坊海事处办公楼7、8、9楼

电     话：18863677666        邮   编：261000

传     真：0536-8659896

邮     箱：18863677666@163.com;   wfxhjc@sina.com

诸城市奥福特电子有限公司

环境检测人员签字一览表

检 测 单 位：山东祥和职业环境检测有限公司（盖章）

检测负责人 ：

| 类别 | 检测项目 | 姓名 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 陈湘山 |  |
|  |  | 秦红耀 |  |
|  |  | 徐克信 |  |
| 采样人员姓名 | 秦红耀、徐克信 |  |  |
| 采样人员签字 |  |  |  |

技术负责人 ：